## 模板
FES-D1盆底康复治疗仪检测记录表
文件编号：FM-000251 版本：1.0
生效日期：2016.02.26
物料号 |  | BP04.0016 | 物料名称 | 盆底康复治疗仪
型号 |  | FES-D1 | 检测人员
序列号 |  |  | 检测时间
检测依据 |  | WI-000129《盆底康复治疗仪技术标准》 WI-000120《非标准件技术标准》
序号 | 一级测试项 | 二级测试项 | 三级测试项 | 判定 | 备注
1.1 | 组成 | 治疗主机 | 显示器
鼠标
鼠标垫
键盘
|  | 电源线 | 品牌型号（CCC认证）
|  | 控制软件 | 版本号 |  | 版本号：
1.2 | 外观和尺寸 | 外观 | 外表面
控制面板（急停开关）
控制面板（通道开关）
控制面板（厂家标志）
刺激接口
机身标签
1.3 | 连接 | 电源线与治疗主机
病人电缆与刺激接口
1.6 | 结构可靠性 | 抽屉 | 1)开合顺畅，无明显晃动； 2)开合时无明显异响、干涉；
|  | 键盘托盘 | 1)开合顺畅，无明显晃动； 2)开合时无明显异响、干涉；
|  | 开关按钮 | 1)按钮按动顺畅，无明显阻塞感； 2)开关按动时声音清脆无杂声； 3)开关按动时有明显click感；
|  | 显示器 | 1)显示器可以俯仰微调±10°/左右微调约±30°； 2)显示器转向微调后可以锁住；
|  | 脚轮 | 1)脚刹松开时，可以向四周任意方向顺畅移动、转向； 2)脚刹刹住时，整机可以原地停留，且无明显晃动感；
|  | 仓门 | 1)开合顺畅，无明显晃动； 2)开合时无明显异响、干涉； 3)内侧仓门处螺钉无缺失；
使用设备 |  |  | 设备编号
1.4 | 刺激参数1 | 刺激渐变上升时间 （s） | 1 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激保持时间 （s） | 1 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激渐变下降时间 （s） | 1 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激关闭时间 （s） | 1 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激脉冲频率 （Hz） | 20 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激脉宽 （μs） | 500 |  | (1) (2) (3) (4)
差分探头零点漂移
|  | 刺激脉冲强度 （mA） | 1 |  | (1) —— (2)—— (3) —— (4)——
|  | 刺激脉冲强度 （mA） | 10 |  | (1) —— (2)—— (3) —— (4)——
1.5 | 刺激参数2 | 刺激渐变上升时间（s） | 5 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激保持时间（s） | 5 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激渐变下降时间（s） | 5 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激关闭时间（s） | 5 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激脉冲频率（Hz） | 200 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激脉宽（μs） | 100 |  | (1) —— (2)—— (3) —— (4)——
|  | 差分探头零点漂移 | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激脉冲强度（mA） | 30 |  | (1) —— (2)—— (3) —— (4)——
|  | 刺激脉冲强度（mA） | 60 |  | (1) —— (2)—— (3) —— (4)——
注：1)判定符合要求，标记为“√”；判定不符合要求，标记为“×” 2) (1)(2)(3)(4)代表刺激通道1~4
功能可靠性测试
连续运行时间
使用设备 |  |  | 设备编号
1.7 | 刺激参数1 | 刺激渐变上升时间 （s） | 1 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激保持时间 （s） | 1 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激渐变下降时间 （s） | 1 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激关闭时间 （s） | 1 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激脉冲频率 （Hz） | 20 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激脉宽 （μs） | 500 |  | (1) (2) (3) (4)
差分探头零点漂移
|  | 刺激脉冲强度 （mA） | 1 |  | (1) —— (2)—— (3) —— (4)——
|  | 刺激脉冲强度 （mA） | 10 |  | (1) —— (2)—— (3) —— (4)——
1.8 | 刺激参数2 | 刺激渐变上升时间（s） | 5 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激保持时间（s） | 5 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激渐变下降时间（s） | 5 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激关闭时间（s） | 5 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激脉冲频率（Hz） | 200 |  | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激脉宽（μs） | 100 |  | (1) —— (2)—— (3) —— (4)——
|  | 差分探头零点漂移 | (1) (2) (3) (4)
|  | 刺激脉冲强度（mA） | 30 |  | (1) —— (2)—— (3) —— (4)——
|  | 刺激脉冲强度（mA） | 60 |  | (1) —— (2)—— (3) —— (4)——
注：1)判定符合要求，标记为“√”；判定不符合要求，标记为“×” 2) (1)(2)(3)(4)代表刺激通道1~4